ИНДИКАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ РAДЕКС РД 1503

# НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения населением в бытовых условиях (продукты питания, стройматериалы, почва и т.д.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Кроме того, он позволяет обнаруживать загрязненность объектов бета-активными радионуклидами.

## ОСОБЕННОСТИ

  Прибор подсчитывает количество гамма и бета - частиц с помощью счетчика Гейгера - Мюллера в течение 40 с и индицирует показания в мкЗв/час или мкР/час на жидкокристаллическом дисплее. Регистрация каждой частицы сопровождается звуковым сигналом, что позволяет реализовать режим "Поиск";

  В приборе реализованы следующие функции: изменение размерности значений, изменение порогов срабатывания звуковой сигнализации, уточнение показаний по мере увеличения продолжительности замера, отключение звукового сигнала, включение подсветки дисплея.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/ч | от 0.05 до 9.99 |
| Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы, мкР/ч | от 5 до 999 |
| Диапазон энергий гамма-излучения, МэВ | от 0,1 до 1,25 |
| Воспроизводимость показаний (при доверительной вероятности 0.95), где Р - мощность дозы в мкЗв/ч , % | 15+6/Р |
| Уровни звуковой сигнализации, мкЗв/ч | 0.30, 0.60, 1.20 |
| Уровни звуковой сигнализации, мкР/ч | 30, 60, 120 |
| Время наблюдения, с | 40 ± 0.5* |
| Индикация показаний | непрерывно |
| Элемент питания типа "ААА", шт | один или два |
| Время непрерывной работы изделия, не менее, часов | 550** |
| Габаритные размерывысота х ширина х толщина, не более , мм | 105х60х26 |
| Масса изделия (без элементов питания), не более, кг | 0,09 |

*Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний.
** От двух элементов питания с ёмкостью 1350мАч, при уровне естественного фона не более 0,3 мкЗв/ч и заводских настройках изделия.